# 四川玖久公信政采招（2015）63号采购要求

# 一、项目名称：“水质检测设备购置项目”

二、采购项目清单及配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动玻璃器皿清洗机 | 一、功能要求 ⒈用于实验室各种玻璃器皿、实验器械等预清洗、中等热力消毒、化学消毒、除锈、漂洗、干燥、自动油/酶加入、内腔自洁程序。 ⒉清洗范围：普通手术器械、各种器皿、硬式内窥镜、呼吸管、麻醉管路等。 二、主要技术参数 ★⒈容积（L）≥280L ★⒉手动下拉式，双门互锁，大视窗透明玻璃门体，双层复合强化玻璃，清洗舱内有照明装置。 ⒊清洗方式：旋转喷淋水幕冲洗 ⒋加热方式：内置电加热。 ★⒌清洗时间控制：快洗程序全过程时间少于30分钟（可调），通过对清洗温度、干燥温度及干燥时间调节达到时间控制的目的。水温控制（℃）：20～98℃ ★⒍程序（组）：全彩液晶触摸屏操作显示，包含6个标准程序＋1个自洁程序+ 6个可自行组合的单功能程序； 热力消毒效果Ao值实时显示，消毒仓内水温93度以上，Ao值大于3000。 ⒎干燥加热管 ≥3根，每根额定功率1.2KW。 ★⒏干燥控制（℃）：干燥温度50~100℃可调，德国进口原装进口风机，干燥时噪音低于55分贝。 ⒐电压/频率 （V/Hz）： 380v/3相5线 ⒑水加热功率：≤15KW，水升温速度：≥10 ℃/min，每循环用水（L）：≤20L ⒒进水压力（MPa）：0.3-0.6 ⒓酶、油用量（mL）：0-100自行调节 ★⒔内胆设计：镜面不锈钢。 ★⒕标配可拆卸式清洗架，清洗层数可根据用户自定：2层—5层可选，每层可放两个，共10个器械托盘，喷淋臂可自由拆卸，便于大型器械清洗 ★⒖内置热交换器，可使排出的湿热空气与进入清洗室的冷空气进行热交换，节省了能源，同时也降低了以高温湿热空气排出对操作区域的影响。 ★⒗原装进口不锈钢循环泵，耐温度：120℃，需提供进口报关证明；标准配置含进口精准计量蠕动泵3个。 ⒘进风过滤装置：0.3μm干燥过滤网，可有效过滤污染颗粒。 ⒙进口排水泵配合管路自带的单向阀，使清洗后的水不再流回清洗室，避免再次污染。提供技术成果鉴定证书。 ★⒚电器控制部分放置在侧面位置：控制方式为PLC机控制，工业级计算机，功能更强大，性能更稳定，可实现远程监控及数据传输，全彩液晶触摸屏操作显示。操作人员密码设置情况：3级密码保护，防止误操作发生。 ⒛故障中文报警显示。 21.温度校正功能，可定期对显示温度和实际温度进行校正。 配置清单： ⒈主机 1台 ⒉标准清洗架 1个，玻璃器皿清洗架1个 ★⒊具有国家二类医疗器械注册许可证 ⒋厂家通过ISO9001、13485、14001认证，并具有28001认证 ⒌厂家在四川有售后网点40家以上，并提供售后网点名称、地址、联系人、电话 ⒍生产企业注册资本≥5000万，拥有专业售后网络支持 注：带★条款为关键参数，为保证产品质量，需提供生产厂家授权原件。 | 1 |
| 2 | 高压灭菌锅 | 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制 ★压力安全联锁装置，超温保护装置 ★自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒 ★标配样品测试孔 选配：打印机 ★医用型增配一道压力保护装置 容积：100L 功率：3.5KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：135℃/138℃ 最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 定时范围（分钟）：0-120 内腔尺寸(mm)：Ф400×760 提篮尺寸(mm)：Ф360×240×3个 外形尺寸(mm)：500×500×1260 | 1 |
| 3 | 纯水机 | 一、用途：设备以自来水为源水，纯化为符合国标GB6682-2008的实验室级RO纯水和UP超纯水，提供实验室一级用水及实验室三级用水。 二、主机参数及配置要求 ⒈★制水量：≥20升/小时（水温25℃时），取水流量1.5-2.0L/min；进水水源：城市自来水或地下水TDS≤200ppm ⒉主机电源：AC220V/50HZ；功率：100W；尺寸：380mm×490mm×625mm ⒊★RO（纯水）水质标准：标配ULUPURE两通道注塑型预处理系统，提供“超纯水生产用的预处理检测装置”证书，保证RO水水质稳定为源水电导率×2%（约1-5μs/cm）@25℃ ⒋★UP（超纯水）水质标准：UP超纯水水质电阻率：18.2MΩ.cm @25℃，标配ULUPURE两通道注塑型超纯化系统，提供“实验室纯水器一体化超纯化柱”证书，保证水质中微生物≤1cfu/ml,重金属离子≤0.1ppb,TOC≤20ppb,微颗粒物≤1个/ml，吸光度（254，1cm光程）≤0.001，可溶性硅≤0.01mg/L ⒌★储存系统：标配15L专用压力纯水箱、液位传感器，提供“实验室纯水器液位控制装置”证书，用户可根据自身需求选配40L纯水箱 三、功能特点及售后服务要求 ⒈系统开机自检、自动冲洗、UP超纯水系统内循环功能，系统密码设置保护 ⒉系统PLC全自动控制，LCD中英文液晶显示屏，触摸式控制方式，ULUPURE特性控制系统 ⒊★具备定时、定量取水功能，具备历史数据记录、查询功能（历次取水时间/取水量） ⒋ ⒌产品或生产企业符合“四川省环境保护产业协会”或“四川省环境污染防治工程”要求 ⒍系统纯水、超纯水产水水质值在线监测，实时了解水质情况，标配0.22um终端微孔过滤器，滤除管道中的微生物和树脂碎屑 ⒎★系统具 “ISO9001:2008质量认证” ⒏厂家具有800免费专线，在四川地区售后服务人员十名以上，提供联系方式，为用户提供优质服务 注：带★条款为关键参数，为保证产品质量，需提供生产厂家授权原件。 | 1 |
| 4 | 离子色谱 | ⒈数量：1台 ⒉应用范围：样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-等阴离子的检测 ⒊技术参数要求： 3.1★离子色谱系统，包括淋洗液瓶，泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴离子抑制器和电导检测器。 3.2★所有的离子色谱流路均标配采用同品牌PEEK材质，需验证流路材料。须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。 3.3★泵：高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 3.3.1流速范围： 0.00-5 mL/min 3.3.2最大压力：5000psi 3.3.3★流速最大误差<0.1% 3.3.4流量精密度：<0.1% 3.3.5压力脉冲：小于系统压力的1.0% 3.4电导检测器： 3.4.1必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。 3.4.2类型：数字信号控制处理器 3.4.3温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。 3.4.4电导池体积：<1.0 μL 3.4.5全程信号输出范围：0-10000μS 3.4.6★检测器分辨率：0.0047 nS/cm，需提供计量器具型式注册表 3.4.7★检测器耐受最大压力：10Mpa 3.4.8电导池体材料：化学惰性聚合材料 3.4.9电导池电极材料：钝化316不锈钢 3.4.10线性：1% 3.5具有专利技术的同品牌生产自动电解连续再生微膜抑制器：具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。 3.5.1★同品牌生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器:1 套，不需使用蠕动泵，无需外加硫酸进行轮流再生。 3.6★色谱分析柱:由同品牌生产的高效高容量分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm）组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液 3.6.1同品牌生产的兼容自动电解连续再生微膜抑制器或化学连续再生微膜抑制器的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量220 μeq/根以上，可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析。 3.7离子色谱用自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。 3.7.1★具有50个以上进样瓶物理位置的自动进样器 3.7.2定量环上样方式可以实现0mL至5 mL 3.7.3可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL 3.7.4可以实现给双系统进样 3.7.5上样速度：0.1-4.5 ml/min 3.7.6单一样品瓶装样后可实现同一样品40次以上上样 3.7.7预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于样品前处理等应用 3.7.8样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩 3.8在线电解淋洗液发生器：利用去离子水作为水源，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液，减小基线漂移，提高峰面积和保留时间的稳定性，并保证连续运行时良好的重现性。 须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移 ★梯度产生：高压梯度，可有效避免由于压力过低产生气泡的问题 ★产生方式：在线电解，不得使用在线稀释功能。 在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。 最大操作压力:3000psi ★梯度精度0.2% 梯度准确度0.15% 3.9软件: ★操作系统:可兼容Windows XP和windows Vista 色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序 可自动进行快速数据采集和后处理. 可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器 可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 ⒋★具体配置要求 4.1离子色谱仪主机1台，包括PEEK高压泵 4.2同品牌电导检测器1台 4.3气体调节阀1套 4.4同品牌阴离子电解膜抑制器1套 4.5抑制器附件1套 4.6色谱柱：阴离子分析色谱柱1根,阴离子分析保护柱1根 4.7自动进样器1台 4.8样品瓶: 5mL，250个（含瓶盖） 4.9除盖工具1个 4.10色谱软件工作站1套 4.11品牌电脑1台；品牌打印机1台 4.12水相针式滤头0.22uM，100个 4.13Ne气钢瓶、及减压阀。 4.14调试用标准溶液1瓶 4.15在线淋洗液发生装置1套 4.16氢氧化钾试剂罐1个 4.17再生捕获柱1根 ⒌商务要求： 5.1 技术及售后服务： 5.1.1厂家必须为仪器主机提供1年免费保修，色谱柱等耗材至少保用3个月。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算、终身维修。 5.1.2保修期内厂家接到用户维修申请后2小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务； 5.1.3需终身提供易耗品、零件、备件、附件及免费软件升级服务； 5.1.4免费应用培训，仪器安装调试后进行现场免费培训，不限时、不限人数。包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，方法建立，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止； 5.1.5高级应用培训，供应商应提供2人次北京、上海、杭州、成都等多地高级应用培训，培训时间不少于3天； 5.1.6厂家在成都设有应用中心及专职工程师，如遇使用问题，可随时前往应用中心交流学习并寻求工程师帮助。 5.2非制造商的投标人须提供制造商针对本次招标项目的销售授权书。 5.3注：带★条款为关键参数，为保证产品质量，需提供生产厂家授权原件。 5.4交货时间：签订供货合同后60个工作日内。 | 1 |
| 5 | 便携式水质检测箱 | 一、应用领域： 适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中余氯、总氯、二氧化氯和镁等35个项目的快速测定。 二、仪器特点： 检测方法：分光光度法及滴定法。 仪器构成：由主机、样品前处理器具和试剂包等构成，适于野外现场及实验室使用。 光路系统：采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时，与传统分光系统相比，光学系统机构简单，增强仪器抗震、抗潮性能，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。 显示方式：采用4.7英寸大液晶显示屏，中文显示。直接显示被测物浓度，并显示当次测量吸光度。 内置曲线：余氯、二氧化氯和硝酸盐等分光光度法检测的参数，仪器具有内置工作曲线，无需配置标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。 测量方式：样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度，单通道可实现多参数检测。 专用试剂盒：配备专用的预制试剂，缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。 单机软件：仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。 联机软件：可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入，可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告，通过外置打印系统即可实现报告打印。 数据接口：外设USB和RS232接口，支持数据管理和仪器控制。 供电方式：交直流两用，仪器内置锂电池，满足应急及现场检测，同时具有电量自诊断功能，自动提示电量不足。 耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。 三、技术指标： 序号; 参数名称; 测定下限; 测定范围. 余氯; 0.05 mg/L; 0.00～5.00mg/L. 总氯; 0.05 mg/L; 0.00～5.00mg/L. 二氧化氯; 0.10 mg/L; 0.00～3.00mg/L. 氯化物; 0.5 mg/L; 0.0～4.0mg/L. 氯化物（滴）; 20.0 mg/L; 0.0～500.0mg/L. 氰化物; 0.03 mg/L; 0.00～1.00mg/L. 硝酸盐氮; 0.5 mg/L; 0.0～20.0mg/L. 亚硝酸盐氮; 0.01 mg/L; 0.00～0.40mg/L. 色度; 5PCU; 0～200PCU. 浊度（A）; 5NTU; 0～400NTU. 浊度（B）; 0.5 NTU; 0.0～60.0NTU. 氨氮; 0.10 mg/L; 0.00～5.00mg/L. 氟化物; 0.01 mg/L; 0.00～1.00mg/L. 溶解氧; 0.1 mg/L; 0.0～10.0mg/L. 总磷; 0.02 mg/L; 0.00～1.00mg/L. 磷酸盐; 0.1 mg/L; 0.0～1.0mg/L. 甲醛; 0.05 mg/L; 0.00～1.50mg/L. 臭氧; 0.05 mg/L; 0.00～2.50mg/L. 三价铬; 5.0 mg/L; 0.0～30.0mg/L. 六价铬; 0.01 mg/L; 0.00～1.00mg/L. 硫酸盐; 5.0 mg/L; 0.0～250.0mg/L. 硫化物; 0.02 mg/L; 0.00～1.00mg/L. 化学耗氧量（COD）; 10 mg/L; 0～500mg/L. CODmn（滴）; 0.50 mg/L; 0.00～8.00mg/L. 挥发酚; 0.10 mg/L; 0.00～5.00mg/L. P H; ---; 5.5～9.5. 锰; 0.05 mg/L; 0.00～5.00mg/L. 铝; 0.01 mg/L; 0.00～0.50mg/L. 铜; 0.05 mg/L; 0.00～1.00mg/L. 铁; 0.10 mg/L; 0.00～3.00mg/L. 四、配置： 比色器具1套 数据处理软件1套 恒温消解器1台 试剂各1套（每套50次, 其中溶解氧为20次） | 1 |

本项目最高限价：50万元。

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素及分值 | 价格权值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（35分） | 35% | 1.以评审为有效的最低投标报价为评标基准价，最低报价得满分；其他供应商的报价得分按“投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100”计算。 2.对中型和小微型企业参与投标的报价给予6%的扣除 | 以开标一览表为准 |
| 2 | 产品技术性能及参数要求 （50分） | 50% | 标委员会成员按照投标方提供的有效证明材料及对产品的了解分别评定各投标方的技术得分，总分50分。重要技术条款负偏离每条扣8分（★为重要技术条款），非重要技术条款负偏离每条扣4分，部分负偏离条款酌情扣分,扣完为止。 基于本项目实际需求，设备选型、配套服务优得4分，良好得2分，一般得1分。 | 以生产厂家提供的相关证明材料或计量部门出具的报告为准(原件备查),重要技术条款提供彩页证明。 |
| 3 | 售后服务（10分） | 10% | 评标委员会根据供应商（含制造厂）的技术服务能力和服务承诺等因素综合评分。在响应招标文件的基础上优的得6-10分，一般的1-5分，差的得0分。 | 以投标文件为准，其他承诺优于招标要求部分由评标委员会认定。 |
| 4 | 业绩 （2分） | 2% | 近2年内，供应商（含制造厂）有与招标产品类似的中标产品销售业绩，有1家以上的计1分为基本分，每增加1家加0.5分，最多加1分。 | 以中标通知书或合同为准(原件备查) |
| 5 | 节能、环保 （1分） | 1% | 认定为节能产品或者环境标志产品的得1分。非节能、环境标志产品的不得分。 | 以国家有权部门相关证明文件为准 |
| 6 | 投标文件的 规范性 （2分） | 2% | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件为准 |

★具“四川省产品质量稳定合格·用户满意单位”或“市著名商标”证明，保证产品质量

“欧盟CE认证”、